{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Brinell"],"not_rendered":{"charts":1,"images":1,"defined_names":2,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Brinell","index":0,"n_rows":141,"n_cols":31,"rows_kept":141,"merged":[[1,1,1,15],[3,1,3,6],[3,8,3,12],[4,1,4,6],[4,8,4,12],[5,1,5,6],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[11,14,11,15],[13,1,23,1],[25,10,25,11],[58,1,58,6],[59,2,59,12],[60,2,60,12],[61,2,61,12]]}
[]
[null,"Periodische Prüfung zur Prüfmittelüberwachung nach Brinell"]
[{"$nulls":22},"Beanspruchungsgrad = 30"]
[null,"Prüfmaschine",{"$nulls":20},"Härtebereich","Härte","r rel [%]","Erel [%]"]
[null,"MPA-Nummer der Härtevergleichsplatte",{"$nulls":20},1,"HC< 250 HBW",{"v":3,"d":"3.0"},"± 3,0"]
[null,"Zertifizierte Härte der Härtevergleichsplatte",{"$nulls":6},250,"HBW",{"v":10,"d":"10.0"},"/",{"v":3000,"d":"3000.0"},{"$nulls":9},2,"250 HBW ≤ HC ≤450 HBW",2.5,"± 2,5",null,"Prüfverfahren","HBW",null,187.5]
[null,"Mittlere Eindruckdiagonale der Härtevergleichsplatte",{"$nulls":6},{"$f":"IF(ISBLANK(K6),\"\",SQRT((K6^2-(K6-((2*M6)/(I6*3.14*K6)))^2)))","v":{"v":3.8343737435139893,"d":"3.8344"}},"[mm]",{"$nulls":12},3,"HC > 450 HBW",{"v":2,"d":"2.0"},"± 2,0",null,"Sollwwert Härte HBW / Diagonale","HBW / mm",null,{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((AD6^2-(AD6-((2*AE6)/(AD7*3.14*AD6)))^2)))","v":""}]
[null,"zulässige Wiederholpräzision in %",{"$nulls":6},{"$f":"IF(I12<>30,Y11,IF(I6<250,Y5,IF(I6<=450,Y6,Y7)))","v":2.5},"%",{"$nulls":11},"0,102 x FID2 = 10","0,102 x FID2 = 5","0,102 x FID2 ≤ 2,5",{"$nulls":3},"Messwert H 1 / Diagonale d1","HBW / mm",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",(2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE8)^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((AD6^2-(AD6-((2*AE6)/(AD8*3.14*AD6)))^2)))","v":""}]
[null,"zulässige Anzeigeabweichung in %",{"$nulls":6},{"$f":"IF(I12<>30,Y11,IF(I6<250,Y5,IF(I6<=450,Y6,Y7)))","v":2.5},"%",{"$nulls":10},"Härtebereich","Härte","Härte","Härte","r rel [%]","Erel [%]",null,"Messwert H 2 / Diagonale d2","HBW / mm",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",(2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE9)^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((AD6^2-(AD6-((2*AE6)/(AD9*3.14*AD6)))^2)))","v":""}]
[null,"Obere Toleranzgrenze",{"$nulls":6},{"$f":"I6*(100+I8)/100","v":{"v":256.25,"d":"256.3"}},"[HBW]",{"$nulls":10},1,"HC < 100 HBW","HC < 70 HBW","HC < 70",{"v":3,"d":"3.0"},"± 3,0",null,"Messwert H 3 / Diagonale d3","HBW / mm",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",(2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE10)^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((AD6^2-(AD6-((2*AE6)/(AD10*3.14*AD6)))^2)))","v":""}]
[null,"Untere Toleranzgrenze",{"$nulls":6},{"$f":"I6*(100-I8)/100","v":{"v":243.75,"d":"243.8"}},"[HBW]",{"$nulls":10},2,"100 HBW ≤ HC\n ≤ 200 HBW","70 HBW ≤ HC ≤ \n100 HBW","N/A",{"v":3,"d":"3.0"},"± 3,0",null,"Messwert H 4 / Diagonale d4","HBW / mm",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",(2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE11)^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((AD6^2-(AD6-((2*AE6)/(AD11*3.14*AD6)))^2)))","v":""}]
[null,"Beanspruchungsgrad",{"$nulls":6},{"$f":"M6/K6^2","v":30},{"$nulls":5},"Tel.: +49 (0)2773 9169261                     www.siantec.de",{"$nulls":5},3,"HC >200 HBW","HC > 100 HBW","N/A",{"v":3,"d":"3.0"},"± 3,0",null,"Messwert H 5 / Diagonale d5","HBW / mm",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",(2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE12)^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((AD6^2-(AD6-((2*AE6)/(AD12*3.14*AD6)))^2)))","v":""}]
[{"$nulls":27},"Mittelw. H 1-5 / Diagonale d 1-5","HBW / mm",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",AVERAGE(AD8:AD12))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",AVERAGE(AE8:AE12))","v":""}]
[null,"Härtewerte in [HB]"]
[null,null,{"$f":"(C16-C19)/3*4+C19","v":{"v":258.3333333333333,"d":"258"}}]
[null,null,{"$f":"I10","v":{"v":256.25,"d":"256"}}]
[null,null,{"$f":"(C16-C19)/3*2+C19","v":{"v":254.16666666666666,"d":"254"}}]
[null,null,{"$f":"(C16-C19)/3*1+C19","v":{"v":252.08333333333334,"d":"252"}}]
[null,null,{"$f":"I6","v":250}]
[null,null,{"$f":"(C22-C19)/3*1+C19","v":{"v":247.91666666666666,"d":"248"}}]
[null,null,{"$f":"(C22-C19)/3*2+C19","v":{"v":245.83333333333334,"d":"246"}}]
[null,null,{"$f":"I11","v":{"v":243.75,"d":"244"}}]
[null,null,{"$f":"(C22-C19)/3*4+C19","v":{"v":241.66666666666666,"d":"242"}}]
[]
[]
[null,"Lfd.\nNr.","Prüfer","Datum","KW","1.\nMess.","2.\nMess.","3.\nMess.","4.\nMess.","5.\nMess.","Mittel-wert",null,"d","b","r","Bemerkungen",{"$nulls":4},"Messwert Diagonale d1 in mm","Messwert Diagonale d2 in mm","Messwert Diagonale d3 in mm","Messwert Diagonale d4 in mm","Messwert Diagonale d5 in mm",null,null,"rel. Anzeigeabweichung Härte","%",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",((AD13-AD7)/AD7)*100)","v":""}]
[null,1,"Herzog","2021-02-19",{"$f":"IF(ISBLANK(D27),\"\",TRUNC((D27-WEEKDAY(D27,2)-DATE(YEAR(D27+4-WEEKDAY(D27,2)),1,-10))/7))","v":7},251,252,255,251,253,{"$f":"IF(ISBLANK(F27),\"\",AVERAGE(F27:J27))","v":{"v":252.4,"d":"252"}},null,{"$f":"IF(ISBLANK(F27),\"\",AVERAGE(U27:Y27))","v":{"v":3.8168672479139807,"d":"3.8169"}},{"$f":"IF(ISBLANK(F27),\"\",((K27-$I$6)/$I$6)*100)","v":{"v":0.9600000000000023,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(ISBLANK(G27),\"\",(MAX(U27:Y27)-MIN(U27:Y27))/M27*100)","v":{"v":0.7586420254746918,"d":"0.8"}},"Beispiel",null,{"$f":"(I9+N27)/I9*100-100","v":38.40000000000009},{"$f":"R27*0.6","v":23.040000000000052},null,{"$f":"IF(ISBLANK(F27),\"\",IF($F27<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(F27*3.14*$K$6)))^2))))","v":{"v":3.8270308130941793,"d":"3.8270"}},{"$f":"IF(ISBLANK(G27),\"\",IF($F27<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(G27*3.14*$K$6)))^2))))","v":{"v":3.8197298129041335,"d":"3.8197"}},{"$f":"IF(ISBLANK(H27),\"\",IF($F27<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(H27*3.14*$K$6)))^2))))","v":{"v":3.7980744540949245,"d":"3.7981"}},{"$f":"IF(ISBLANK(I27),\"\",IF($F27<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(I27*3.14*$K$6)))^2))))","v":{"v":3.8270308130941793,"d":"3.8270"}},{"$f":"IF(ISBLANK(J27),\"\",IF($F27<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(J27*3.14*$K$6)))^2))))","v":{"v":3.812470346382486,"d":"3.8125"}},null,null,"rel. Wiederholpräz. von Mittelw. d","%",null,{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",(MAX(AE8:AE12)-MIN(AE8:AE12))/AE13*100)","v":""}]
[null,2,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(D28),\"\",TRUNC((D28-WEEKDAY(D28,2)-DATE(YEAR(D28+4-WEEKDAY(D28,2)),1,-10))/7))","v":""},{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N28)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","","",null,null,"U Kal. der CRM aus dem Prüfzeugnis k=2","HBW",{"$f":"AD7*0.015","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,3,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N29)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","","",null,null,"Härteänderung der HBWP seit der letzten Kalibrierung durch Drift","HBW",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,4,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N30)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","","",null,null,"u der Härteprüfm. auf der CRM (HBWP)","HBW",{"$f":"(1.14*(STDEV(AD8:AD12)))/SQRT(5)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,5,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N31)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","","",null,null,"u Auflösung Härteprüfm.","HBW",{"$f":"((2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE13)^2)))-(2*AE6)/(3.14*AD6*(AD6-SQRT(AD6^2-AVERAGE(AE13+AE31)^2))))/(2*SQRT(3))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"0.005*AE7","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,6,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N32)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","","",null,null,"Messunsicherheit U Bei k=2","HBW",{"$f":"IF(ISBLANK(AD6),\"\",SQRT((0.5*AD28^2)+(AD29^2)+(AD30^2)+(AD31^2))*2)","v":""}]
[null,7,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N33)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,8,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N34)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,9,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N35)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,10,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N36)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,11,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N37)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,12,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N38)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,13,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N39)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,14,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N40)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,15,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N41)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,16,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N42)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,17,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N43)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,18,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N44)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,19,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N45)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,20,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N46)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,21,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N47)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,22,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N48)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,23,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N49)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,24,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N50)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,25,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N51)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,26,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N52)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,27,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N53)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,28,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N54)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,29,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N55)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,30,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N56)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[null,31,null,null,"",{"$nulls":5},"",null,"","","",null,null,{"$f":"(I9+N57)/I9*100-100","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},null,"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[null,"Erläuterungen:",{"$nulls":18},{"$f":"IF(ISBLANK(F59),\"\",IF($F59<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(F59*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(G59),\"\",IF($F59<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(G59*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(H59),\"\",IF($F59<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(H59*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(I59),\"\",IF($F59<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(I59*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(J59),\"\",IF($F59<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(J59*3.14*$K$6)))^2))))","v":""}]
[null,"d","= mittlere Diagonale in mm",{"$nulls":17},"","","","",""]
[null,"b","= Abweichung der Maschine in %",{"$nulls":17},"","","","",""]
[null,"r","= Wiederholpräzision der Härteprüfmaschine in %",{"$nulls":17},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},{"$f":"IF(ISBLANK(F91),\"\",IF($F91<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(F91*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(G91),\"\",IF($F91<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(G91*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(H91),\"\",IF($F91<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(H91*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(I91),\"\",IF($F91<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(I91*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(J91),\"\",IF($F91<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(J91*3.14*$K$6)))^2))))","v":""}]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},{"$f":"IF(ISBLANK(F123),\"\",IF($F123<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(F123*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(G123),\"\",IF($F123<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(G123*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(H123),\"\",IF($F123<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(H123*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(I123),\"\",IF($F123<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(I123*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(J123),\"\",IF($F123<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(J123*3.14*$K$6)))^2))))","v":""}]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},"","","","",""]
[{"$nulls":20},{"$f":"IF(ISBLANK(H141),\"\",IF($F141<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(H141*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(I141),\"\",IF($F141<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(I141*3.14*$K$6)))^2))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(J141),\"\",IF($F141<>0,SQRT(($K$6^2-($K$6-((2*$M$6)/(J141*3.14*$K$6)))^2))))","v":""}]